## Slide 2: Chapitre 3. Caractéristiques métrologiques des appareils de mesures
Objectif :
Fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes fondamentaux liés à l'incertitude de mesure, afin de les habiliter à évaluer, gérer et communiquer de manière appropriée l'incertitude associée à leurs résultats expérimentaux.

## Slide 3
Cours 1
3.1. Introduction
La question que tout le monde se pose face à un résultat de mesure ou d’essai est la suivante : quelle confiance puis-je avoir dans ce résultat ?
L’incertitude a donc pour but de « chiffrer cette confiance » ; elle traduit la dispersion des valeurs associées au mesurande. Elle doit être établie de manière raisonnable et s’exprime sous forme d’un écart-type. Le but ultime de cette incertitude est de fixer un intervalle que l’on aimerait le plus étroit possible et dont on espère que la valeur vraie du mesurande y soit incluse. D'une façon générale la métrologie a pour but de définir la valeur de grandeurs physiques avec un degré d'incertitude aussi faible que nécessaire.

## Slide 4
Exemple :
Mesure d’une pièce cotée 100±0,1 avec un pied à coulisse.
Un calcul d’incertitude a donné ±0,04 à 95% à Si la mesure est 100,08, il y a 95% de chance que la pièce ait une dimension comprise entre 100,04 et 100,12. En fonction du risque choisi, la pièce sera déclarée conforme avec risque ou sera rejetée.
Si l’on considère la mesure d’une grandeur réelle X, le résultat brut de cette mesure Xi, la valeur fournie par l’appareillage utilisé, sera toujours entachée d’une erreur e. Pour se convaincre de la validité de cette affirmation, il suffirait de demander à n personnes de mesurer de façon totalement indépendante une grandeur réelle X donnée, on constaterait alors que l’on obtiendrait n résultats Xi différents (Figure 3-1), ce qui signifie qu’aux moins n – 1 personnes ont commis une erreur en effectuant leur mesure. Les raisons de ces erreurs proviennent essentiellement de l’imperfection des processus mis en œuvre pour réaliser les mesures.

## Slide 5
Exemple : Mesure de la Taille d'une Pièce
Supposons que nous mesurons la longueur d'une pièce à l'aide d'un pied à coulisse. La lecture directe du pied à coulisse est de 10,2 cm. Cependant, en raison de diverses sources d'erreur, nous devons prendre en compte l'incertitude associée à cette mesure.
Calcul de l'Incertitude :
  Nous effectuons plusieurs mesures indépendantes et obtenons des valeurs telles que 10,1 cm, 10,3 cm, 10,2 cm, etc.
  L'écart-type de ces mesures est de ±0,1 cm, ce qui représente notre incertitude type A.
Calcul de l'Intervalle de Confiance :
  En utilisant une distribution normale, nous pouvons déterminer un intervalle de confiance. Si nous choisissons un intervalle de confiance de 95%, notre facteur de multiplication serait d'environ 1,96.
  L'intervalle de confiance serait alors ± (1,96 * 0,1) = ±0,196 cm.
Déclaration du Résultat :
  Nous pouvons rapporter notre résultat comme suit : "La longueur de la pièce est de 10,2 cm avec une incertitude de ±0,1 cm à un niveau de confiance de 95%."
Dans cet exemple, l'intervalle de confiance de 95% est incorporé dans l'incertitude de ±0,1 cm. Cela signifie que nous sommes raisonnablement confiants que la vraie longueur de la pièce se situe dans la plage de 10,0 cm à 10,4 cm. Plus l'intervalle de confiance est large, plus l'incertitude associée à la mesure est grande, reflétant ainsi une plus grande variabilité ou une confiance moindre dans la mesure.

## Slide 6
Figure 3-1 : Représentation des erreurs de mesure

## Slide 7
Nous aurons donc pour chaque mesure X = Xi – ei. La valeur de l’erreur étant par définition inconnue, ceci entraîne que la valeur de la grandeur réelle X est rigoureusement inaccessible. Par contre l’analyse des causes de l’erreur de mesure et des résultats des différentes mesures réalisées peuvent nous permettre d’estimer une valeur d’étendue 2U, l’incertitude de la mesure (on appelle conventionnellement U l’incertitude élargie) telle que nous ayons : (Xi – U) ≤ X ≤ (Xi + U) (voir Figure 3-2).
Figure 3-2 : Illustration de la nécessité d’utiliser l’incertitude de mesure

## Slide 8
Nous voyons donc que pour être exploitable, le résultat d’une mesure doit impérativement comprendre les trois composantes suivantes :
- Une valeur numérique chiffrant le résultat de la mesure.
- L’indication de l’unité dans laquelle est exprimé ce résultat.
- L’étendue U de l’incertitude élargie sur le résultat exprimé.
Résultat de la mesure = Valeur annoncée ±incertitude [unités]
Il est donc fondamental de savoir d’où provient l’erreur pour pouvoir évaluer l’incertitude et son étendue